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1.目的：对本实验室的检测设施和环境条件进行管理控制，确保设施和环境条件满足检测工作要求，保证检测数据的有效性和准确性，符合ISO/IEC 17025:2017 第6.3条款要求。
2.范围：适用于对本实验室的检测工作有影响的设施和环境条件的管理。
3.职责
3.1 实验室经理（最高管理者）：负责配备满足检测活动所需的设施和环境条件资源，并提供持续支持；
3.2 技术负责人：组织制定实验室设施和环境条件的技术要求、监控和记录要求；
3.3 质量负责人：组织识别设施和环境条件方面的风险，监督相关要求的实施；
3.4 测试人员：负责所在检测区域环境条件的检查、记录必要的环境参数，维护检测区域的整洁；
3.5 监督员：对设施和环境条件的执行情况进行日常监督检查。
4.工作程序
4.1 用于检测的设施和环境条件，应有利于检测的正确性（设施包括固定的和固定之外的场所）应分析影响检测结果的设施和环境条件的因素及影响的程度，制定对这些因素的技术要求，因素主要有：电源（电压的稳定度、频率的稳定度）、水、气、温度、湿度、照明、振动、室内气压等，详见“测试间温湿度要求”上的要求。
4.2 设施和环境条件的监控
4.2.1 对设施、环境条件应有监测手段，如电源的电压、频率、电流、温度、湿度、室内气压、接地电阻。
4.2.2 根据电气领域的检测项目的特性和所要求的测量准确度，应必要时采取措施，以防止因环境的原因导致检测结果无效或对检测质量造成不利影响。这类措施包括（但不限于）：
—应具备可靠的接地措施并予以维护，如果需要，应提供到每个电气检测设备的保护地；—如果检测项目和/或所用的检测设备对背景电磁辐射敏感，应安装适当的电磁屏蔽、吸收、接地、隔离或滤波之类设施并予以监控和维护；
—如果检测项目和/或所用的检测设备对背景声频敏感，应安装适当的声频屏蔽、消音或隔离之类设施；
—如果检测项目和/或所用的检测设备对静电敏感，应安装适当的防静电工作台面、防静电地板、接地设施以及其他防静电用品。
—如果检测项目和/或所用的检测设备对气候环境敏感或有特殊要求，例如湿度、大气压力等，则应有满足特殊要求的特殊环境设施或措施。
—如果检测项目和/或所用的检测设备对机械振动和冲击敏感，应保持与振动和冲击源的有效隔离。
4.2.3 实验室应配备足够的电源容量，并确保试验用电源特性，如电压额定值、频率额定值、电压稳定度、频率稳定度、谐波畸变等，符合检测标准要求或保证检测结果的不确定度在预计的范围内，并由相关人员按照每年进行一次的验证活动，填写《检测电源验
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证分析记录》。
4.2.4 实验室的检测工作电源应由独立电路供应，并应与空调电源、照明电源分开。4.2.5 实验室的面积应满足检测工作的需要，应为工作设备和所有必要的辅助设备和仪器保留存储空间，应给测试人员和管理人员留有足够的操作空间。
4.2.6 实验室的检测操作区域应提供充分照明，照度应不低于250lux。
4.2.7高压下检测设备，应按电压等级提供有充分的安全保护的房间或封闭区域和安全距离，在进行升压操作时至少应有2 人在场，1 人操作，1 人监督和保护。
4.2.8 为确保工作人员健康和安全，实验室应建立并实施安全保护措施。
a)、对于高压试验区域，有潜在爆炸或高能射线泄漏等危险的区域应有安全隔离措施，并给出明显、醒目的警示标志。
b)、对于从事高压类试验的实验室，应为测试人员配备劳动保护产品（例如绝缘手套等）或在检测区域采取劳动安全保护措施。
c)、对于从事激光光学测量的实验室，应配备专用的光学暗室，应为测量人员配备激光防护眼镜，并对相关人员进行激光安全防护的培训。
d)、火焰燃烧试验用的气体应与试验区有效隔离。
e)、如果检测项目产生对工作人员有害的气体，试验区域应有排放措施。
f)、如果检测项目使用化学类易耗品，应对其有妥善的保管、存放、废弃的方法和程序。g)、带电操作时，操作人员应具有有效的绝缘措施。
h)、如果检测项目产生过高的声、光、电磁等非电离辐射，试验区域应有消音措施或提供工作人员的保护措施。
i)实验室的故障项目试验区应设置安全隔离区和具备足够的灭火措施。
j)实验室应具备紧急出口并有明确的标识。
k)试验中高速旋转的试验样品应施加防护罩。
4.2.9 应对设施和环境条件的参数进行记录，必要信息应填入测试记录中：a)、每次检测都应记录电源的电压、频率、温度、湿度、气压；
b)、每次噪声测试还应记录本底噪声；
c)、安全性能检测时应记录测试项目的特殊环境参数。
4.3当环境条件危及到检测的结果时，实验室测试人员应停止检测并立即上报技术负责人，由其采取措施。
4.4 为防止设施和环境的交叉污染，应将不相容活动的相邻区域进行隔离，如消音室与其它实验室之间的隔离。
4.5 为保证设施和环境要求不同，应对人员的进入及设施的使用加以控制。
4.5.1 按功能对区域进行划分：
不同的工作内容对环境要求不同，可划分为办公区（包括接待、资料等）、检测区、样
品区等。
4.5.2 对人员进入的控制：
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外来人员一般只能进入办公区，未经批准不得进入检测区、样品区，详见“客户机密和所有权程序”。
4.5.3 对实验区域的使用进行控制：
a)、检测区域不得从事与检测无关的工作；
b)、除客户以外的其他外来人员参观实验室，事先应填写《外来人员进入实验室登记表》并应至少获得实验室经理或实验科科长的批准同意。参观人员进入实验区域必须由本实验室员陪同。如果这类参观可能损害到客户的利益，应采取措施对客户的产品和检测进行保密。 
4.6 为保证设施和环境条件的要求，做好良好内务。
4.6.1 良好内务有利于提高工作效率，避免差错，节省资源，确保安全检测，提高客户和员工的满意度。
4.6.2 实验室所有员工应做好自己工作区域的内务工作。
4.6.3 要配备相应的灭火器材（灭火器和消防设施）并摆放在明显和便于取用的位置，不应被物品遮挡。
5.记录
《检测电源验证分析记录》FR-FAC-01
《外来人员进入工程部实验室登记表》FR-GEN-01
	6.相关文件
《保护客户的机密和所有权程序》QP-4.2-01
《记录控制程序》QP-8.4-01
《测试间温湿度要求》QS-6.2-01
《实验室电源稳定性测量》QS-6.2-02
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