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实验室电源稳定性测量

[image: image1.jpg]HEd





1.目的
制定实验室电源特性的测量程序，以保证实验室电源符合CNAS-CL01《检测和校准实验室能力的认可准则》条款5.3.1和5.3.2要求及CNAS-CL11《检测和校准实验室能力的认可准则在电气检测领域的应用说明》条款5.3.1的要求，从而保证实验室可以得到一致、统一和可重复的测试结果，有利于体系成员间的测试数据交换。
2.范围
适用于所有检测用电源电压和频率的稳定性和总谐波失真度（THD）的测量。
3.职责
技术负责人负责制定实验室电源验证的要求，测试人员负责对实验室电源特性进行测量并做好必要的记录。
4.定义
4.1本文件的特定缩写
4.1.1  最大空载电压，Voc,max
4.1.2  最小空载电压，Voc,min
4.1.3  最大负载电压，Vld,max
4.1.4  最小负载电压，Vld,min
4.1.5  负载电流，Ild
4.1.6  额定电压，Vnom =指定测试电压（如：120V，240V）
4.1.7  最大空载频率，Foc,max
4.1.8  最小空载频率，Foc,min
4.1.9  最大负载频率，Fld,max
4.1.10 最小负载频率，Fld,min 
4.1.11 最大空载谐波失真，THDoc
4.1.12 最大负载谐波失真，THDld
4.2  文件中的计算公式
4.2.1 空载电压调整:

Reg Voc= [MAX(Voc,max－ Vnom；Vnom－ Voc,min)/ Vnom] ×100%

4.2. 2 负载载电压调整:

Reg Vld= [MAX(Vld,max－ Vnom；Vnom－ Vld,min)/ Vnom] ×100%

4.5.3  空载频率调整:

Reg Foc= [MAX(Foc,max－ Fnom；Fnom－ Ｆoc,min)/ Ｆnom] ×100%

4.2.4  负载频率调整:

RegＦld= [MAX(Ｆld,max－ Ｆnom；Ｆnom－ Fld,min)/Ｆnom] ×100%

4.2.5  总谐波失真：
THD=（所有谐波电压振幅的平方和/基波电压振幅的平方）的平方根×100%
5.电源特性技术要求
5.1  如测试标准没有特别规定，实验室用于测试的电源特性技术指标应满足IECEE OD-5010文件规定的标准，应满足下列要求：
——电压稳定性：最大 ±3%

——频率稳定性：最大 ±2%

——总谐波失真度：最大5%

5.2  测试点要持续满足条件。
6.验证程序
6.1 验证设备
6.1.1电参数表
6.1.2 阻性负载（至少20A负载）
6.2　验证方法
6.2.1本实验室进行电源稳定性测试的位置为连接测试设备的插座或接线端子。
6.2.2首先，在一个小时的时段内对电源的开路电压、频率（50/60Hz）和谐
波失真进行测试。电压调整到标称电压，如：120V，240V。
6.2.3然后，电源应加载（连续运行）且不进行调整，在一个小时的时段内测量电压、频率和谐波失真度。自始至终电源应符合要求。
6.2.4分别在负载和空载条件下进行验证。
6.2.5测试电压的稳定性应在整个测试过程中进行监测，确保与电压稳定性要求一致。
6.3需要记录/计算的值
6.3.1  最大空载电压，Voc,max
6.3.2  最小空载电压，Voc,min
6.3.3  最大负载电压，Vld,max
6.3.4  最小负载电压，Vld,min
6.3.5  负载电流，Ild
6.3.6  额定电压，Vnom =指定测试电压（如：120V，240V）
6.3.7  最大空载频率，Foc,max
6.3.8  最小空载频率，Foc,min
6.3.9  最大负载频率，Fld,max
6.3.10 最小负载频率，Fld,min 
6.3.11 最大空载谐波失真，THDoc
6.3.12 最大负载谐波失真，THDld

6.4  测试人员负责记录验证结果。
7.验证频次
实验室电源特性适用性测量在实验室电源初始安装、更改和维修时进行。并每年定期检查一次。
8.其他要求
8.1应遵照本文件中的指示说明以确保测试的一致性和可重复性。
8.2实验室温度和湿度以及其它环境参数由实验室设备管理员检查并记录，所有记录表单应保存六年。
9. 相关文件
《检测电源验证分析记录》
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