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银箔的期间核查
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1.目的

为了规范标准物质银箔的期间核查，对其在使用和保管过程中进行质量控制，保证用于灼热丝期间核查的银箔满足灼热丝期间核查的要求。

2.范围

用于灼热丝试验用银箔的期间核查。

3.职责

由设备管理员定期对标准物质银箔（标准要求纯度≥99.8%，厚度在0.06±10% mm范围内）进行期间核查。

4.工作程序

4.1银箔的期间核查每年进行一次，通常在每年年初进行。

4.2检查步骤: 银箔的纯度：用荧光光谱仪测量或委托外部检测；用千分尺测量银箔的厚度如果纯度≥99.8%，厚度在0.06±10%mm范围内，则银箔可以用于灼热丝的期间核查；如果纯度<99.8%，厚度超出0.06±10%mm范围，则银箔不能用于灼热丝的期间核查，需要重新购买符合标准要求的银箔。

4.3 测试人员应做好检查记录。

5.记录
《参考标准（标准物质）期间核查记录》
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