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校准证书核查
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1.目的：
核查测试仪器设备的校准结果。
2.适用范围：
所有校准证书。
3.工作程序
3.1校准证书的核查内容，包括：CNAS认可标识、校准机构信息、校准证书名称、校准证书编号、委托校准客户信息、委托校准仪器设备信息、校准日期、校准签字及盖章、使用校准方法标准、校准结果、校准不确定度等。
3.2校准数据结果判定标准，参考附件明细，不足部分参考IECEE OD-5014测量精度要求、相关测试标准要求、检定计量规范、仪器设备说明书。
3.3校准结果核查确认，由设备管理员与技术负责人共同确认。若所查校准证书内容全部合格，在校准证书首页背面签署“合格”及签名。
3.4若发现校准证书内容发生偏差，由设备管理员与校准机构沟通修订。

3.5若校准结果发生不符合，按照《不符合工作控制程序》执行。

4.文件
 Instrument Accuracy Limits                             IECEE OD-5014
 不符合工作控制程序                                      QP-4.9-1.0
	编制
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	日期
	2017-01-03
	日期
	2017-01-03
	日期
	2017-01-03


校准数据结果判定附件
	名称
	校准项目
	校准点
	评定规范
	规范参考

	电参数仪
	电压(V)/50Hz,60Hz
	按照计量规范等分，至满量程
	±1.5%
	IECEE OD-5014

	
	电流(A)/50Hz,60Hz
	按照计量规范等分，至满量程
	±1.5% （I≤5A,）
±2.5% （I＞5A,）
	

	
	功率(W)/50Hz,60Hz
	按照计量规范等分，至满量程
	±3.0% （P≤3kW）
±5.0% （P＞3kW ）
	

	
	功率因素(cos)
	0.5，1.0
	±0.05
	

	
	频率(Hz)
	50，60
	±0.2%
	

	
	谐波电压
	40次谐波失真
	±5.0%
	参考校准证书检定规程

	无纸记录仪
	温度(°C)/全通道
	按照计量规范等分，至少250度
	±2.0°C （-35℃ - +99℃）
±3.0%（+100℃ - +500℃）
	IECEE OD-5014

	测功机及控制装置
	转矩(Nm)/正向及反向
	按照计量规范等分，至满量程
	±10%
	

	
	转速(r/min)/取近似值
	按照计量规范等分，至满量程
	±0.2%
	计量规范JJG 105

	
	电压(V)/50Hz
	按照计量规范等分，至满量程
	±1.5%
	IECEE OD-5014

	
	电流(A)/50Hz
	按照计量规范等分，至满量程
	±1.5% （I≤5A,）
±2.5% （I＞5A,）
	

	
	功率(W)/50Hz
	按照计量规范等分，至满量程
	±3.0% （P≤3kW）
±5.0% （P＞3kW ）
	

	
	时间
	30,100,120
	±1.0%
	

	耐久控制仪
	电压(V)/50Hz,60Hz
	按照计量规范等分，至满量程
	±1.5%
	

	
	电流(A)/50Hz,60Hz
	按照计量规范等分，至满量程
	±1.5% （I≤5A,）
±2.5% （I＞5A,）
	

	
	功率(W)/50Hz,60Hz
	按照计量规范等分，至满量程
	±3.0% （P≤3kW）
±5.0% （P＞3kW ）
	

	
	功率因素(cos)
	0.5，1.0
	±0.05
	

	
	频率(Hz)
	50，60
	±0.2%
	

	
	时间(S)
	20 , 100                                             
	±1.0%
	

	恒温恒湿箱
	温度(°C)
	85%Rh/85℃，93%Rh/25℃
（低温）-20度
	±2.0°C （-35℃ - +99℃）
±3.0°C （+100℃ - +500℃）
	

	
	湿度(%Rh)
	
	±6.0%Rh
	

	烘箱
	温度(°C)
	 75度, 125度, 200度，最高温度
	±2.0°C （-35℃ -+99℃）
±3.0°C （+100℃ - +500℃）
	

	漏电起痕仪
	电压(V)
	175,250,400,600
	±1.5%
	IEC60112

	
	电流(A)
	1，0.5
	±10%
	

	
	滴液总时间(Xmin/50滴)
	X
	24.5±2
	

	
	每滴液体时间（s）
	30
	30±5
	

	
	电极压力(N)
	1
	±0.05
	

	
	量筒(Yg/50滴)
	Y
	0.997-1.147
	

	灼热丝仪
	温度(°C)
	550
	±10
	IEC60695-2-11

	
	
	650
	
	

	
	
	750
	
	

	
	
	850
	±15
	

	
	
	960
	
	

	
	时间(S)
	30.0 
	±1.0
	IEC60695-2-10

	
	接触压力(N)
	1
	±0.05
	

	堵转转矩仪
	扭矩(Nm)/正向及反向
	按照计量规范等分，至满量程
	±10%
	IECEE OD-5014

	秤
	重量
	按照计量规范等分，至满量程
	±1.0% （W≤100g）
±2.0% （100g<W≤5Kg）
±5.0% （W>5Kg）
	

	耐压仪
	电压(kV)
	按照计量规范等分，至满量程
	±1.5% （＜1000V）
±3.0% （≥1000V）
	

	
	漏电流(mA)
	按照计量规范等分，至满量程
(至少包含10/100/200mA)
	±3.5%
	

	
	时间(S)
	60
	±1.0%
	

	泄漏电流仪
	漏电流(mA)，仅A、E网络
	按照计量规范等分，至满量程
	±3.5%
	

	接地电阻仪
	电流(A)
	10,25
	±2.5%
	

	
	电阻(Ω)
	按照计量规范等分，至满量程
（至少包含0.1）
	±5.0% （0.001-0.1Ω）
±3.0% （0.1-1MΩ）
	

	电阻仪
	电阻(Ω)
	按照计量规范等分，至满量程
（各量程范围）
	±3.0% （0.1-1MΩ）
	

	转速表
	转速(r/min)/取近似值
	按照计量规范等分，至满量程
	±0.2%
	计量规范JJG 105

	钳形表/万用表
	电压(V)AC(50/60Hz)/DC
	按照计量规范等分，至满量程
	±1.5%
	IECEE OD-5014

	
	电流(A)AC(50/60Hz)/DC
	
	±1.5% （I≤5A）
±2.5% （I＞5A）
	

	卡尺
	长度(mm)
	按照计量规范等分
	±0.1mm (≤25mm)
±0.5% (>25mm)
	

	拉力计
	拉力(N)
	按照计量规范等分，至满量程
（至少包含30、60、100）
	±6.0%
	

	扭力螺丝批/扭矩扳手
	扭力(kgfcm)
	按照计量规范等分，至满量程
	±10%
	

	冲击锤
	冲击能量(J)
	0.5
	±0.05
	GB3883.1

	
	
	1
	±0.05
	

	秒表
	时间(S)
	按照计量规范等分
	±10ms （0.2-1s）
±1.0% （>1s）
	IECEE OD-5014

	时钟
	时间(h)
	按照计量规范
	±1.0%
	

	球压装置
	半径（mm）
	2.5
	±0.1mm
	

	
	质量（N）
	20
	±2.0%
	

	卷尺
	长度(m)
	按照计量规范等分，至满量程
（至少包含1m）
	±0.5%
	

	电缆弯曲机
	角度/左右两侧
	45°
	±1°
	

	
	计数
	10000
	0
	设备说明书

	电园锯防护罩耐久试验装置
	计数
	10000， 50000
	0
	设备说明书

	电园锯防护罩释放时间测试仪
	时间
	至少包含0.1s、0.2s、0.3s、0.4s
	±10ms （0.2-1s）
±1.0% （>1s）
	IECEE OD-5014

	温湿度计
	温度/湿度
	按照计量规范等分，至满量程
	±2.0°C
±6.0%Rh
	

	照度计
	照度
	按照计量规范，至少包含20lx以内
	±8.0%
	计量规范JJG 245

	杠杆
	长度
	按提供的实际长度计量
	±0.5%
	IECEE OD-5014

	砝码
	重量
	按提供的实际重量计量
	±2.0% （100g<W≤5Kg）
±5.0% （W>5Kg）
	

	示波器
	计量检定规范
	计量检定规范
	　
	　

	电导率仪
	电导率
	计量检定规范
	　
	　

	测量显微镜
	长度
	按照计量规范等分，至满量程
	±0.5%
	IECEE OD-5014

	刨刀超速试验装置
	转速(r/min)/取近似值
	按照计量规范等分，至25000
	±0.2%
	计量规范JJG 105

	电机匝间短路装置
	峰值电压
	计量检定规范
	±1.5% （U≤1000）
±3.0% （U>1000）
	　

	爬电距离量规
	长度
	按提供的实际长度计量
	±0.5%
	IECEE OD-5014

	试验指
	尺寸
	参考标准图纸规格
	　
	GB3883.1

	
	推力
	按照计量规范等分，至满量程
	±6.0%
	IECEE OD-5014

	试验指甲
	尺寸
	参考标准图纸规格
	　
	GB3883.1

	试验销
	尺寸
	参考标准图纸规格
	　
	

	圆锯探针a
	尺寸
	参考标准图纸规格
	±0.1mm (≤25mm)
±0.5% (>25mm)
	IECEE OD-5014

	圆锯探针b
	尺寸
	参考标准图纸规格
	
	

	曲线锯探针
	尺寸
	参考标准图纸规格
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