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耐压测试仪的期间核查
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1. 目的

在校准周期内，用自制电阻模块对耐压测试仪进行功能性检，以保持对其校准状态的信心，并确保其持续适用于耐压测试。

2.范围

适用于所有的用于耐压测试的设备。

3. 职责

测试人员定期对耐压测试仪进行期间核查。

4.工作程序

4.1耐压测试仪的期间核查每半年进行一次。

4.2使用电阻模块对耐压测试仪进行检查。

4.3将自制电阻模块接在耐压测试仪输出探棒之间，打开电源开始测试，电阻模块阻值约为12.5K(、25K(、37.5K(、当试验电压分别升至1250V、2500V、3750V时，试验回路中分别产生约100mA的电流，此时耐压测试仪如果报警，说明设备状态良好，可以用来进行耐压测试；否则，说明设备可能已经损坏或偏离校准状态，应立即停止使用，分析情况，找出原因。
4.4 测试人员应做好检查记录。

5.记录
《仪器设备期间核查记录》
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