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测功机的期间核查

1.目的

在校准周期内，用设备自带的砝码和杠杆对测功机进行功能性检查，以保持对其校准状态的信心，并确保其持续适用于测功机的测试。

2.范围

适用于所有的测功机设备。

3.职责

由测试人员定期进行期间核查。
4.工作程序
4.1测功机的期间核查每半年进行一次。

4.2使用设备自带的砝码和杠杆对测功机进行检查。

4.3“零”位校准：将杠杆接在测功机的出轴上，打开设备电源，先检查设备显示是否在“零”位，如果设备显示不为“零”，则应通过设备“零”位调节钮将设备显示归“零”；

4.4满量程校准：在杠杆的一端挂上该设备自带的法码，检查设备显示是否在满量程的±5%范围之内，如果在范围之内，则应通过设备满量程调节钮将设备调节至满量程。

4.5若在仪器满量程校准过程中数据显示超过±5%，则应找出原因，等修理并重新校准合格后方可投入使用。
4.6检查人员应做好检查记录。

5.记录
《仪器设备期间核查记录》
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