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温度记录仪的期间核查

1.目的

在校准周期内，用温度记录仪去测量已达到稳定设定温度的烘箱的温度来进行功能性检，以保持对其校准状态的信心，确保其持续适用于温升测试。

2.范围

适用于做温升测试用的温度记录仪

3.职责

由测试人员定期对温度记录仪进行期间核查。

4.工作程序

4.1温度记录仪的期间核查每半年进行一次。
4.2分别将温度记录仪的所有热电偶放入烘箱，将烘箱温度设置为100℃，温度稳定至少半小时后，查看温度记录仪每个点的温度显示是否在100±3℃内。

4.3如在范围内则说明设备状态良好，可以继续用来进行温升测试；否则，说明设备可能已经损坏或偏离校准状态，应立即停止使用，分析情况，找出原因。
4.4 测试人员应做好检查记录。

5.记录
《仪器设备期间核查记录》
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