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灼热丝试验仪的期间核查

1.目的

在校准周期内，保持对其校准状态的信心，确保其持续适用于灼热丝测试。

2.范围

适用于灼热丝试验仪

3.职责

由测试人员定期对灼热丝试验仪进行期间核查。

4.工作程序

4.1灼热丝试验仪的期间核查每半年进行一次。
4.2将规定的银箔（99.8%纯度的银箔，面积约2mm2，厚度约0.06mm）置于灼热丝尖端的上表面，按照仪器的操作方式开始加热，监控加热温度，察银箔熔化温度。查看银箔熔化时温度，是否在960±15℃内。

4.3如在范围内则说明设备状态良好，可以继续用来进行昨日是测试；否则，说明设备可能已经损坏或偏离校准状态，应立即停止使用，分析情况，找出原因。
4.4 测试人员应做好检查记录。

5.记录
《仪器设备期间核查记录》
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