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潮态测试

1.目的
验证电动工具在潮态环境下的泄漏电流和绝缘强度。
2.范围/适用标准
GB3883.1（IEC 60745-1）
3.定义
无
4.测试规程
4.1 测试准备
4.1.1 主要测试设备
      (恒温恒湿箱
      (泄漏电流测试仪
( 交流耐压测试仪
4.1.2 样品准备
检查确认样机没有任何损坏；样机上的可拆卸零件移除；
4.1.3 安全提示
由于测试电压较高，应小心操作，避免触电危险。操作时应戴上绝缘手套，样品应放在绝缘垫上，人应站在绝缘垫上；做好样机的绝缘隔离；样机在潮态箱中的引线要合理可靠；
4.2测试
4.2.1将样机放置在规定温度范围内预热4H； 
4.2.2在空气相对湿度为（93±2）%的防潮箱内进行潮湿处理，箱内空气温度保持在（20~30）℃范围之内，存放48H；
4.2.3在这之后进行泄漏电流和耐压测试;

4.3结果判定
         潮态之后的泄漏电流值不能超过标准规定的范围：
         Ⅰ类≤0.75mA         Ⅱ类≤0.25mA          Ⅲ类≤0.5Ma

        泄漏电流之后的耐压测试不能出现闪络或击穿
4.4 记录
在测试记录中记录以下内容：
( 测试编号、测试日期及测试人员姓名；
( 被测样品的名称、型号及样品号；
( 测试设备编号；
( 测试部位、测试条件、测试数据、测试现象；
4.5 测试结束
( 关闭测试设备电源；
( 对测试场所进行必要的清理。
5.附件
无
6.相关文件
GB3883.1-2008 （IEC 60745-1: 2006）
7.相关记录
潮态测试记录               TD-GB3883-05
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