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漏电起痕测试

1.目的
验证电动工具的绝缘材料是否具有足够的耐漏电启痕性。
2.范围/适用标准
GB3883.1 （IEC 60745-1）  
3.定义
无
4.测试规程
4.1 测试准备
4.1.1 检查环境要求：
( 温度在18 (C ～28 (C 范围内；
4.1.2 主要测试设备
      (漏电起痕试验仪 

4.1.3 样品准备
样品表面平整，且尺寸不小于20mm*20mm；样品厚度至少是3mm，每一材料可重叠已获得至少3mm的厚度；将样品放置在23℃±5℃，相对湿度50%±10%的环境 24H；
4.2  测试
4.2.1测试前，如果有必要，通过冷却电极，确保电极温度足够低，以免对样品产品影响； 
4.2.2确保不产生污染，所采用溶液符合电导率要求；
4.2.3将样品水平放在试样支撑台上，样品面朝上，调整样品相对高度和电极装置，并定位电极间距4.0mm±0.1mm，确保电极与样品表面按要求的压力接触，压力均匀分布整个刃宽;

4.2.4 调节测试电压到标准要求值；
4.2.5启动滴定装置使液滴滴落在试样表面，继续测试直到发生如下情况：1.过流装置动作；2.发生持续燃烧；3.第50（100）滴落下后至少经过25s；测试结束后，排除箱内有毒气体移开样品；
4.3   结果判定
      过流装置不动作。
当需要时，50滴测试后未失效试样应清除掉黏在起表面的碎屑或松散附着在其上面的分解物，然后将它放在深度规的平台上，用一个具有半球端部的其直径为1.0mm的探针来测量每个试样的最大蚀损深度，以mm表示精确到0.1mm，测量5次，结果取最大值；
4.4 记录
在测试记录中记录以下内容：
( 测试编号、测试日期及测试人员姓名；
( 被测样品的名称、型号及样品号；
( 测试设备编号；
( 测试部位、测试条件、测试数据、测试现象；
4.5 测试结束
( 关闭测试设备电源；
( 对测试场所进行必要的清理。
5.附件
无
6.相关文件
GB3883.1-2008 （IEC 60745-1: 2006）
7.相关记录
球压&灼热丝&漏电起痕测试记录              TD-GB3883-08
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