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电气强度测试

1.目的
验证电动工具的绝缘的电气强度。
2.范围/适用标准
GB3883.1（IEC 60745-1）   
3.定义
无
4.测试规程
4.1 测试准备
4.1.1 检查环境要求：
( 温度在15 (C ～ 25 (C 范围内；
4.1.2 主要测试设备
(交流耐压测试仪
4.1.3 样品准备
根据标准要求，本测试可能紧接在潮态测试、耐久测试、非正常测试或其他测试后进行。
4.1.4 安全提示
由于测试电压较高，应小心操作，避免触电危险。操作时应戴上绝缘手套，样品应放在绝缘垫上，人应站在绝缘垫上；
( 当对样品的不同极性的带电部件之间进行测试时，应将样品的主电源开关断开。
( 当对样品的基本/加强绝缘进行测试时(电源插头与用基本绝 缘和带电部 件隔离的部件或可触及部件)，应将样品的主电源开关闭合。
4.2  测试
4.2.1 耐压仪功能检查：短接输出表棒，调节输出电压后仪器能够正常报警，说明仪器正常。 
4.2.2设定好测试仪器的脱扣电流（100mA ）和测试时间（60S）。
4.2.3将测试表棒连接在样品的被测部件之间，样品开关于接通状态。
4.2.4按照标准要求和绝缘的种类设定测试电。
4.3   各绝缘的电气强度测试的顺序和结果判定
      各绝缘的电气强度测试顺序依次为基本绝缘, 附加绝缘和加强绝缘
即施加电压顺序为由低到高，在测试期间如无闪络或击穿现象发生则测试通过。
4.4 记录
在测试记录中记录以下内容：
(测试编号、测试日期及测试人员姓名；
( 被测样品的名称、型号及样品号；
( 测试设备编号；
( 测试部位、测试条件、测试数据、测试现象(包括发生击穿或闪 络的部位)。
4.5 测试结束
( 关闭测试设备电源；
( 对测试场所进行必要的清理。
5.附件
无
6.相关文件
GB3883.1-2008 （IEC 60745-1: 2006）
7.相关记录
耐久测试记录                      TD-GB3883-06
机械强度测试记录              TD-GB3883-09
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