1.测量方法

利用热电偶方式固定在被测量位置的表面，通过无纸记录仪LR8024DK/PD监控温度。

被测样品按照标准要求方式，测试至规定时间或温度稳定，读取温度最高值。

2.数学模型

因为数据可以在温度记录仪上直接读取，故，dT=T2-T0

T2，结束时被测位置温度

T0，结束时环境温度

3.方差与传播系数

测试结果为和的形式，传播系数均为1，故，

4.测量不确定度一览表

| 标准不确定度分量ui | 不确定度来源 | 标准不确定度值uA |  |  | 自由度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| u1 | 温度记录仪误差 | 0.17 | 1 | 0.17 | 50 |
| u2 | 热电偶误差 | 0.07 | 1 | 0.07 | 50 |
| uc=0.18 ℃ veff=66 |  |  |  |  |  |

5.标准不确定度B类评定

5.1温度记录仪LR8024DK/PD的不确定度分量u1

根据校准证书，仪器的系统误差极限值为0.5 ℃，正态分布，取k=3，估计相对不确定度10%。

u1=0.5/3=0.17 ℃

v1=（1/2）/（10/100）-2=50

5.2热电偶（J型）的不确定度分量u2

根据校准证书，热电偶的系统误差极限值为0.2 ℃，正态分布，取k=3，估计相对不确定度10%。

u2=0.2/3= 0.07 ℃

v2=（1/2）/（10/100）-2=50

6.合成标准不确定度

uc=0.18 ℃

7.有效自由度的计算及包含因子的确定

计算结果为，66

（66）=1.994

8.扩展不确定度

up=kp*uc=1.994*0.18=0.36 ℃

9.不确定度的最后报告

扩展不确定度up=0.36 ℃

（up由合成标准不确定度uc=0.18，按置信水准p=0.95，自由度v=66所得t分布临界值-包含因子kp=1.994而得。）

| 编制 |  | 审核 |  | 批准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 2017-01-03 | 日期 | 2017-01-03 | 日期 | 2017-01-03 |