不确定度报告
温升测量方法不确定度
1.测量方法
利用热电偶方式固定在被测量位置的表面，通过无纸记录仪LR8024DK/PD监控温度。
被测样品按照标准要求方式，测试至规定时间或温度稳定，读取温度最高值。

2.数学模型
因为数据可以在温度记录仪上直接读取，故，dT=T2-T0
T2，结束时被测位置温度
T0，结束时环境温度

[image: ]3.方差与传播系数
测试结果为和的形式，传播系数均为1，故，

4.测量不确定度一览表
   
	标准不确定度分量ui
	不确定度来源
	标准不确定度值uA
	[image: ]
	[image: ]
	自由度

	u1
	温度记录仪误差
	0.17
	1
	0.17
	50

	u2
	热电偶误差
	0.07
	1
	0.07
	50

	uc=0.18 ℃   veff=66



5.标准不确定度B类评定
5.1温度记录仪LR8024DK/PD的不确定度分量u1
根据校准证书，仪器的系统误差极限值为0.5 ℃，正态分布，取k=3，估计相对不确定度10%。
u1=0.5/3=0.17 ℃
v1=（1/2）/（10/100）-2=50
5.2热电偶（J型）的不确定度分量u2
根据校准证书，热电偶的系统误差极限值为0.2 ℃，正态分布，取k=3，估计相对不确定度10%。
u2=0.2/3= 0.07 ℃
v2=（1/2）/（10/100）-2=50
  
6.合成标准不确定度

uc=0.18 ℃

7.有效自由度的计算及包含因子的确定
[image: ]
计算结果为，66
[image: ]（66）=1.994

8.扩展不确定度
up=kp*uc=1.994*0.18=0.36 ℃

9.不确定度的最后报告
     扩展不确定度up=0.36 ℃
（up由合成标准不确定度uc=0.18，按置信水准p=0.95，自由度v=66所得t分布临界值-包含因子kp=1.994而得。）
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