1.测量方法

器具在额定电压，空载运行状态下，通过电参数仪8716B1直接测量空载功率。

2.数学模型

因为数据可以在电参数仪上直接读取，故，Px=P

Px，实际功率值，W

P，电参数仪测量值，W

3.方差与传播系数

本不确定度分析以交流电动工具角磨为例，空载运行条件下的功率为320.0W。

4.测量不确定度一览表

| 标准不确定度分量ui | 不确定度来源 | 标准不确定度值uA |  |  | 自由度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| u1 | 重复性误差 | 0.0194 | 1 | 0.0194 | 1 |
| u2 | 仪器固有误差 | 0.1067 | 1 | 0.1067 | 50 |
| u3 | 仪器量化误差 | 0.0029 | 1 | 0.0029 | ∞ |
| uc=0.1085 W veff=51 |  |  |  |  |  |

5.标准不确定度的A类评定

实验中进行了十次重复测量。实际检测中只进行一次。

| 编号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数据（W） | 321 | 320 | 323 | 319 | 318 | 320 | 322 | 319 | 320 | 321 |

算术平均值：320.3 W

标准偏差：1.4944 W

算术平均值A类不确定度u1=0.0194 W

自由度v1=1

6.标准不确定度B类评定

6.1由电参数仪的系统误差估算的不确定度分量u2

根据校准证书，仪器的系统误差极限值为0.1%，正态分布，取k=3，估计相对不确定度10%。

u2=（320*0.1%）/3=0.1067 W

v2=（1/2）/（10/100）-2=50

6.2由电参数仪的分辨率估算的不确定度分量u3

根据仪器说明书，分辨率为0.01 W，均匀分布，为确切已知量。

u3=0.01/2*3^0.5= 0.0029 W

v3=∞

7.合成标准不确定度

uc=0.1085 W

8.有效自由度的计算及包含因子的确定

计算结果为，51

（51）=2.01

9.扩展不确定度

up=kp*uc=2.01*0.1085=0.22 W

10.不确定度的最后报告

扩展不确定度up=0.22 W

（up由合成标准不确定度uc=0.1085，按置信水准p=0.95，自由度v=51所得t分布临界值-包含因子kp=2.01而得。）

| 编制 |  | 审核 |  | 批准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 2017-01-03 | 日期 | 2017-01-03 | 日期 | 2017-01-03 |