不确定度报告
泄漏电流测量方法不确定度
1.测量方法
1.1 工作温度下，器具正常使用中的泄漏电流，采用AN9620H泄漏电流测试仪，直接读取测试数据。
1.2 测试：选定A网络，测量器具外壳与电源N极之间泄漏电流。 

2.数学模型
因为数据可以在泄漏电流测试仪上直接读取，故，Ix=IN
Ix，泄漏电流实际值，mA
IN，泄漏电流测量值，mA

3.方差与传播系数
[image: ]
本不确定度分析以交流电动工具角磨为例，正常工作状态下器具外壳的泄漏电流为20.0uA。

4.测量不确定度一览表
   
	标准不确定度分量ui
	不确定度来源
	标准不确定度值uA
	[image: ]
	[image: ]
	自由度

	u1
	重复性误差
	0.0021
	1
	0.0021
	1

	u2
	仪器固有误差
	0.06
	1
	0.06
	50

	u3
	仪器量化误差
	0.0289
	1
	0.0289
	∞

	u4
	温度附加误差
	0.0667
	1
	0.0667
	8

	uc=0.0943 uA   veff=29



5.标准不确定度的A类评定
实验中进行了十次重复测量。实际检测中只进行一次。

	编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	数据（uA）
	20.0
	19.8
	19.9
	20.2
	20.3
	20.0
	19.8
	19.6
	19.8
	20.0


算术平均值：19.94 uA
标准偏差：0.2066 uA
算术平均值A类不确定度u1=0.0021uA
自由度v1=1

6.标准不确定度B类评定
6.1由泄漏电流测试仪的系统误差估算的不确定度分量u2
   根据校准证书，仪器的系统误差极限值为0.9%，正态分布，取k=3，估计相对不确定度10%。
u2=（20*0.9%）/3=0.06 uA
v2=（1/2）/（10/100）-2=50
6.2由泄漏电流测试仪的分辨率估算的不确定度分量u3
    根据仪器说明书，分辨率为0.1uA，均匀分布，为确切已知量。
u3=0.1/2*3^0.5= 0.0289uA
v3=∞
 6.3由泄漏电流测试仪温度附加误差引起的不确定度分量u4
   环境温度变化10度，显示值变化不超过1.5%，一般电动产品在试验时，温度保持在15-25度，人为显示值变化极限值1%，正态分布，取k=3，估计相对不确定度25%。
     u3=20.0*1%/3=0.0667 uA
     v4=（1/2）/（25/100）-2=8

7.合成标准不确定度

uc=0.0943 uA

8.有效自由度的计算及包含因子的确定
[image: ]
计算结果为，29
[image: ]（29）=2.045

9.扩展不确定度
up=kp*uc=2.045*0.0943=0.19 uA

10.不确定度的最后报告
     扩展不确定度up=0.19 uA
（up由合成标准不确定度uc=0.0943，按置信水准p=0.95，自由度v=29所得t分布临界值-包含因子kp=2.045而得。）
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