1.测量方法

  - 工作温度下，器具正常使用中的泄漏电流，采用AN9620H泄漏电流测试仪，直接读取测试数据。

  - 测试：选定A网络，测量器具外壳与电源N极之间泄漏电流。

2.数学模型

因为数据可以在泄漏电流测试仪上直接读取，故，Ix=IN

Ix，泄漏电流实际值，mA

IN，泄漏电流测量值，mA

3.方差与传播系数

本不确定度分析以交流电动工具角磨为例，正常工作状态下器具外壳的泄漏电流为20.0uA。

4.测量不确定度一览表

| 标准不确定度分量ui | 不确定度来源 | 标准不确定度值uA |  |  | 自由度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| u1 | 重复性误差 | 0.0021 | 1 | 0.0021 | 1 |
| u2 | 仪器固有误差 | 0.06 | 1 | 0.06 | 50 |
| u3 | 仪器量化误差 | 0.0289 | 1 | 0.0289 | ∞ |
| u4 | 温度附加误差 | 0.0667 | 1 | 0.0667 | 8 |
| uc=0.0943 uA veff=29 |  |  |  |  |  |

5.标准不确定度的A类评定

实验中进行了十次重复测量。实际检测中只进行一次。

| 编号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数据（uA） | 20.0 | 19.8 | 19.9 | 20.2 | 20.3 | 20.0 | 19.8 | 19.6 | 19.8 | 20.0 |

算术平均值：19.94 uA

标准偏差：0.2066 uA

算术平均值A类不确定度u1=0.0021uA

自由度v1=1

6.标准不确定度B类评定

6.1由泄漏电流测试仪的系统误差估算的不确定度分量u2

根据校准证书，仪器的系统误差极限值为0.9%，正态分布，取k=3，估计相对不确定度10%。

u2=（20*0.9%）/3=0.06 uA

v2=（1/2）/（10/100）-2=50

6.2由泄漏电流测试仪的分辨率估算的不确定度分量u3

根据仪器说明书，分辨率为0.1uA，均匀分布，为确切已知量。

u3=0.1/2*3^0.5= 0.0289uA

v3=∞

6.3由泄漏电流测试仪温度附加误差引起的不确定度分量u4

环境温度变化10度，显示值变化不超过1.5%，一般电动产品在试验时，温度保持在15-25度，人为显示值变化极限值1%，正态分布，取k=3，估计相对不确定度25%。

u3=20.0*1%/3=0.0667 uA

v4=（1/2）/（25/100）-2=8

7.合成标准不确定度

uc=0.0943 uA

8.有效自由度的计算及包含因子的确定

计算结果为，29

（29）=2.045

9.扩展不确定度

up=kp*uc=2.045*0.0943=0.19 uA

10.不确定度的最后报告

扩展不确定度up=0.19 uA

（up由合成标准不确定度uc=0.0943，按置信水准p=0.95，自由度v=29所得t分布临界值-包含因子kp=2.045而得。）

| 编制 |  | 审核 |  | 批准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 2017-01-03 | 日期 | 2017-01-03 | 日期 | 2017-01-03 |