1.测量方法

验证产品的绝缘耐压能力，采用交流耐压测试仪ANY-2B，对产品的基本绝缘、附加绝缘以及加强绝缘进行测试。

测试周期为一分钟，测试期间不能出现闪络或击穿。

2.数学模型

X=I

设定耐压值，读取施加高压后的实际泄漏电流值I。

3.方差与传播系数

测试电机转子铁芯与转子轴附加绝缘U=2500V，I=0.3mA。设定为2500V，100mA。

4.测量不确定度一览表

| 标准不确定度分量ui | 不确定度来源 | 标准不确定度值uA |  |  | 自由度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| u1 | 耐压仪误差 | 0.23% | 1 | 0.23% | 50 |
| u2 | 材料状况、环境条件 | 2.89% | 1 | 2.89% | 2 |
| uc=2.9% veff=2 |  |  |  |  |  |

5.标准不确定度B类评定

5.1交流耐压测试仪ANY-2B0的不确定度分量u1

根据校准证书，仪器的系统误差极限值为0.7%，正态分布，取k=3，估计相对不确定度10%。

u1=0.7%/3=0.23%

v1=（1/2）/（10/100）-2=50

5.2材料状况、环境条件引起的不确定度分量u2

由于材料表面的灰尘和污垢对泄漏电流的影响，同时绝缘材料的吸水耐潮不同，不同的环境条件也会对结果产生影响。测试中，根据参考经验，两项影响的极限误差不超过5%，均匀分布，估计相对不确定度50%。

u2=5%/3^0.5=2.89%

v2=（1/2）/（50/100）-2=2

6.合成标准不确定度

uc= 2.9%

7.有效自由度的计算及包含因子的确定

计算结果为，2

（2）=4.3

8.扩展不确定度

up=kp*uc=4.3*2.9%=12.47%

9.不确定度的最后报告

扩展不确定度up=12.47%

（up由合成标准不确定度uc=2.9%，按置信水准p=0.95，自由度v=2所得t分布临界值-包含因子kp=4.3而得。）

| 编制 |  | 审核 |  | 批准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 2017-01-03 | 日期 | 2017-01-03 | 日期 | 2017-01-03 |