不确定度报告
耐压测量方法不确定度
1.测量方法
验证产品的绝缘耐压能力，采用交流耐压测试仪ANY-2B，对产品的基本绝缘、附加绝缘以及加强绝缘进行测试。
测试周期为一分钟，测试期间不能出现闪络或击穿。

2.数学模型
X=I
设定耐压值，读取施加高压后的实际泄漏电流值I。

3.方差与传播系数
[image: ]
测试电机转子铁芯与转子轴附加绝缘U=2500V，I=0.3mA。设定为2500V，100mA。

4.测量不确定度一览表
   
	标准不确定度分量ui
	不确定度来源
	标准不确定度值uA
	[image: ]
	[image: ]
	自由度

	u1
	耐压仪误差
	0.23%
	1
	0.23%
	50

	u2
	材料状况、环境条件
	2.89%
	1
	2.89%
	2

	uc=2.9%   veff=2



5.标准不确定度B类评定
5.1交流耐压测试仪ANY-2B0的不确定度分量u1
根据校准证书，仪器的系统误差极限值为0.7%，正态分布，取k=3，估计相对不确定度10%。
u1=0.7%/3=0.23%
v1=（1/2）/（10/100）-2=50
5.2材料状况、环境条件引起的不确定度分量u2
由于材料表面的灰尘和污垢对泄漏电流的影响，同时绝缘材料的吸水耐潮不同，不同的环境条件也会对结果产生影响。测试中，根据参考经验，两项影响的极限误差不超过5%，均匀分布，估计相对不确定度50%。
u2=5%/3^0.5=2.89%
v2=（1/2）/（50/100）-2=2
  
6.合成标准不确定度

uc= 2.9%

7.有效自由度的计算及包含因子的确定
[image: ]
计算结果为，2
[image: ]（2）=4.3

8.扩展不确定度
up=kp*uc=4.3*2.9%=12.47%

9.不确定度的最后报告
     扩展不确定度up=12.47%
（up由合成标准不确定度uc=2.9%，按置信水准p=0.95，自由度v=2所得t分布临界值-包含因子kp=4.3而得。）
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