1.测量方法

利用电阻法测量测试前后导体的电阻值，再利用标准计算公式获得导体的温升值。测量电阻采用四线电桥式的测量仪表。

试验开始前，绕组在环境温度中放置一段时间，使绕组温度与环境温度一致，测量并记录此时的冷态电阻参数及环境温度。温升测试稳定后，快速测量绕组的热态电阻（断电5秒内），依据公式计算绕组温升。

2.数学模型

2.1电阻法测量温升的计算公式，dT=(R2-R1)*(234.5+t1)/R1-(t2-t1)

R2，热态电阻

R1，冷态电阻

t2，试验结束时环境温度

t1，冷态电阻测量时环境温度

2.2 实验数据（取自1703069S测试报告）

R2，3.657Ω

R1，2.746Ω

t2，20.9℃

t1，17.8℃

3.方差与传播系数

4.测量不确定度一览表

| 标准不确定度分量ui | 不确定度来源 | 标准不确定度值uA |  |  | 自由度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| u1 | 热态电阻误差 | 0.005 | 91.879 | 0.459 | 50 |
| u2 | 冷态电阻误差 | 0.004 | 122.360 | 0.489 | 50 |
| u3 | 冷态电阻测量时环境温度 | 0.289 | 1.332 | 0.385 | 50 |
| u4 | 试验结束时环境温度 | 0.289 | 1 | 0.289 | 50 |
| uc =0.18 ℃ veff =66 |  |  |  |  |  |

5.标准不确定度B类评定

5.1热态电阻的不确定度分量u1

根据校准证书，电阻测量仪偏差为±（0.2%*3.657+0.002）=±0.009Ω，均匀分布，估计相对不确定度10%。

u1=0.009/3^0.5=0.005Ω

v1=（1/2）/（10/100）-2=50

5.2冷态电阻的不确定度分量u2

根据校准证书，电阻测量仪偏差为±（0.2%*2.746+0.002）=±0.007Ω，均匀分布，估计相对不确定度10%。

u2=0.007/3^0.5=0.004Ω

v2=（1/2）/（10/100）-2=50

5.3环境温度的不确定度分量u3，u4= u3

根据校准证书，温度记录仪测量仪偏差为±0.5℃，均匀分布，估计相对不确定度10%。

u3=0.5/3^0.5=0.289℃

v 3=（1/2）/（10/100）-2=50

6.合成标准不确定度

=0.4592+0.4892+0.3852+0.2892

=0.211+0.239+0.148+0.084

=0.682

uc=0.826℃

7.有效自由度的计算及包含因子的确定

计算结果为，179

（179）=1.97

8. 扩展不确定度

up=kp*uc =1.97*0.826=1.63 ℃

9.不确定度的最后报告

扩展不确定度up=1.63 ℃

（up由合成标准不确定度uc=0.826，按置信水准p=0.95，自由度v=179所得t分布临界值-包含因子kp=1.97而得。）

| 编制 |  | 审核 |  | 批准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 2017-07-24 | 日期 | 2017-07-24 | 日期 | 2017-07-24 |